Весы электронные с автономным питанием

настольные для новорожденных В1-15-«САША»

### Модификации: В1-15.3К и В1-15.3С

###### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(Хд2.790.038 РЭ)

###### Прочтите перед эксплуатацией

Благодарим за покупку весов В1-15-«САША»

Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе с весами

- Номер по Государственному Реестру РФ № 27276-04;

- Сертификат утверждения типа средств измерений RU.C.39.001.A № 18177;

- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС 04012003/10265-04;

- Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 29329-92 и ТУ 4274-018-27450820-2004;

- Условия хранения: группа 2 по ГОСТ 15150-69;

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

##### Наши рекомендации - в ваших интересах!

- Перед установкой весов обратите внимание на сохранность пломбы Государственного поверителя;

- Проверьте наличие гарантийного талона предприятия-изготовителя или фирмы-продавца, т.к. его отсутствие лишает права на бесплатный гарантийный ремонт;

- При наличии защитной пленки на лицевой панели весов, снимите эту пленку;

- Весы необходимо устанавливать на устойчивом основании, не подверженном вибрациям;

- Платформа и взвешиваемый ребенок не должны касаться посторонних предметов;

- Не допускать ударов по весам;

- Запрещается переносить весы за платформу;

- Весы откалиброваны на широте Санкт-Петербурга (60° с.ш.), если нет специальной пометки в руководстве по эксплуатации;

- После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-и часов;

- Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы весов.

1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации является документом удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики весов электронных с автономным питанием настольных для новорожденных В1-15-«САША», модификаций  В1-15.3К с жидкокристаллическим индикатором (индекс К) и В1-15.3С со светодиодным индикатором (индекс С).

2 Назначение

2.1 «Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША» (в дальнейшем - весы) предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг в медицинских учреждениях педиатрического профиля, в яслях и детских садах, а также в домашних условиях. Весы могут работать как от встроенного аккумулятора, так и от сетевого адаптера (блока питания).

Класс весов в зависимости от потенциального риска применения – 1, по ГОСТ Р 51609-2000.

Класс точности - средний по ГОСТ 29329-92.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.2 Рабочие условия эксплуатации следующие:

температура окружающего воздуха, ..........................…….....……………………….. от +10 до +40 °С

относительная влажность окружающего воздуха

при температуре 25 °С, не более ..................................................………………..…...………...… 80 %

атмосферное давление, кПа ...........................................................…….……….….… от 84,0 до 106,7

2.3 Электропитание:

- от аккумулятора с выходным напряжением, В ………..…………………………..……. от 5,5 до 7,0

- от сетевого адаптера с выходным нестабилизированным напряжением, В .……. от 9,0 до 12,0

3 Технические данные

Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 – средний

3.1 Количество отображаемых десятичных знаков ....................……..….……………………………. 5

3.2 Пределы взвешивания

Наибольший предел взвешивания (НПВ) должен быть, кг …….…………………………….…….… 15

Наименьший предел взвешивания (НмПВ) должен быть, г .……..….…………………………….… 20

3.3 Дискретность отсчета (d) и цена поверочного деления (e), г …..………….……………..….. 1/2/5

3.4 Наибольший предел выборки массы тары, кг...................…….……….………..…………....….… 5

3.5 Пределы допускаемой погрешности весов должны соответствовать, указанным в               таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Нагрузка на весы, кг и интервал взвешивания | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, г | Пределы допускаемой погрешности при периодической поверке, г |
| --- | --- | --- |
| 0,02 - 3,00 | от 0,02 до 0,5 св.0,5 до 2,0 св.2,0 до 3,0 | ±1 ±1 ±2 | ±1 ±2 ±3 |
| 3,0 - 6,0 | Св.3,0 до 4,0 Св.4,0 до 6,0 | ±2 ±4 | ±4 ±6 |
| 6,0 - 15,0 | св.6,0 до 10,0 св.10,0 до 15,0 | ±5 ±10 | ±10 ±15 |

3.6 Порог чувствительности весов, г .…….........……………………………………….…….…. 1,4/2,8/7

3.7 Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе не должна превышать, г ……………………………………………………………………………………………..……… ±4

3.8 Непостоянство показаний ненагруженных весов, г …………………………………………….… ±1

3.9 Время установления показаний не более, с …………………………….……...………..……….... 2

3.10 Время работы в автономном режиме от аккумулятора не менее, час ……………….…..…. 48

Время работы от сетевого адаптера неограниченно.

3.11 Габаритные размеры не более:

весов, (длина, ширина, высота), мм ............………..……………………………..….…… 540, 330, 105

весового устройства, (длина, ширина, высота), мм ............………..…………….……… 345, 310, 55

съемной платформы, (длина, ширина, высота), мм …......………………………..….….. 540, 290, 70

3.12 Масса весов не более, кг ……………………………………....................…..……..……............... 5

3.13 Потребляемая мощность не более, мВт ……………..…...…..………………..…………..…… 120

3.14 Весы имеют сигнализацию о перегрузке при показаниях, более чем 15,045 кг.

4 Показатели надёжности

4.1 Вероятность безотказной работы должна быть не менее 0,9 за 2000 часов. Параметром, по которому определяется отказ, является отклонение метрологических характеристик (погрешность весов п. 3.5).

4.2 Средний срок службы должен быть не менее 8 лет.

5 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов

5.1 Драгоценных металлов не содержится.

5.2 Содержание цветных металлов:

алюминий, кг ………………………………………………………………………..………………….… 2

6 Комплектность

Комплектность указана в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША» | 1 | одна из модификаций |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Аккумуляторная батарея* | 1 |  |
| Сетевой адаптер (блок питания), с руководством по эксплуатации | 1 |  |
| Перечень центров технического обслуживания ЗАО “МАССА-К”, осуществляющих гарантийный и послегарантийный ремонт | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |

*- Аккумуляторная батарея поставляется по заказу. Код поставки указывается на коробке весов и в руководстве по эксплуатации:

01 – Весы с аккумулятором;

11 – Весы без аккумулятора.

7 Принцип работы и конструкция весов

7.1 Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента, возникающей под действием взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал; преобразовании его в цифровую форму с последующей обработкой микропроцессором и выдачей результата на цифровой индикатор.

В весах предусмотрены следующие устройства:

- автоматическое устройство первоначальной установки на нуль;

- полуавтоматическое устройство установки на нуль и полуавтоматическое устройство выборки массы тары;

- устройство автоматической фиксации массы;

- устройство установки по уровню – ампула уровня и регулируемые по высоте ножки.

Программное обеспечение весов обеспечивает возможность реализации режима взвешивания с автоматическим изменением дискретности отсчётного устройства в заданных диапазонах измерений.

7.2 Конструктивно весы состоят из корпуса и съемной платформы.

7.3 На передней панели весов расположены кнопки управления и индикатор.

8 Состав весов

Рисунок 8.1 – Сборка весов

Рисунок 8.2 – Вид с задней стороны

Рисунок 8.3 – Лицевая панель весов

где  1 – индикатор установки ненагруженных весов на нуль;

2 – индикатор разряда аккумулятора (только с жидкокристаллическим индикатором);

3 – индикатор питания весов от сети;

4 – индикатор работы с тарой;

5 – цифровой индикатор массы взвешиваемого груза;

6 – кнопка установки весов на нуль;

7 – кнопка выборки массы тары;

8 – кнопка вывода на индикацию разности результатов двух взвешиваний;

9 – кнопка записи в память результатов взвешивания.

9 Подготовка весов к работе

9.1 Весы поставляются с отключенным аккумулятором. Для подключения аккумулятора необходимо: снять крышку аккумуляторного блока, предварительно отвинтив винты её крепления (рисунок 8.1). Соединить клеммы проводов с аккумулятором. Красный провод соединить с клеммой «+» аккумулятора, чёрный провод с клеммой «-». Установить крышку и завинтить винты ее крепления.

ВНИМАНИЕ! Клеммы аккумулятора надеваются достаточно плотно. Если Вам не удаётся подключить клеммы самостоятельно, то следует обратиться в центр технического обслуживания.

При поставке аккумулятор заряжен не полностью, поэтому его следует зарядить. Полная зарядка производится за 28 часов при выключенных весах.

ВНИМАНИЕ! В весах использовать только поставляемые с весами сетевой адаптер и аккумулятор. Применение других сетевых адаптеров и аккумуляторов может привести к выходу весов из строя.

Если зарядка аккумулятора не будет произведена должным образом, это отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках аккумулятора.

9.2 Для заряда аккумулятора подключить штекер сетевого адаптера к весам, а затем подключить адаптер к сети 220 В, 50 Гц. Засветится индикатор сети. Начнётся зарядка аккумулятора.

По окончании времени заряда аккумулятора можно либо продолжить работу с весами, не отключая их от сети (работать в режиме постоянного подзаряда аккумулятора), либо отключить весы от сети и работать автономно.

Разрешается работа с весами во время заряда аккумулятора, а также с отключенным аккумулятором (с отсоединенными от него клеммами проводов).

9.3 Вывернуть транспортировочный винт-упор, вращая его только против часовой стрелки (рисунок 8.1).

ВНИМАНИЕ! Вращение винта по часовой стрелке может привести к деформации чувствительного элемента и поломке весов.

9.4 Установить весы на устойчивом основании (столе) не подверженном вибрациям. При помощи регулировочных ножек выставить весы по ампуле уровня таким образом, чтобы пузырек воздуха находился в центре ампулы.

9.5 Установить на весы платформу (направление установки показано пунктиром на рисунке 8.1). Слегка надавить сверху на платформу, обеспечив ее сцепление с весами. Перед включением весы должны быть ненагружены, а платформа не должна касаться посторонних предметов.

9.6 Включить весы. Индикацией включения весов является тест индикатора в виде последовательной смены ряда символов от «888888» до «000000». По окончании теста на индикаторе высвечивается нулевая масса:

Весы готовы к работе.

10 Работа с весами

10.1 Подготовить весы к работе согласно п.9.

10.2 Положить на платформу пелёнку и после её взвешивания (окончание взвешивания определяется высвечиванием в правой части индикатора символа «kg») нажать кнопку Т. На индикаторе высветятся нули и засветится индикатор тары «NET», означающий, что значение массы пелёнки не будет учитываться при взвешивании ребёнка.

10.3 Положить на пелёнку ребенка. На индикаторе высветится значение массы ребёнка и символ «kg», обозначающий, что взвешивание закончено.

Примечание – Рекомендуется проводить взвешивание, когда ребенок находится в спокойном состоянии (не совершает резких движений).

10.4 Снять ребенка с весов. Результат взвешивания останется зафиксированным на индикаторе весов на 35÷40 секунд, после чего произойдет возврат показаний весов в исходное перед взвешиванием ребенка состояние. Для принудительного прекращения индикации результата взвешивания нажать кнопку Т.

Для обнуления значения массы тары снять пеленку и нажать кнопку Т.

Примечание - Минимальное значение массы, при которой происходит её фиксация, составляет 20 г.

10.5 Весы могут высвечивать разность результатов двух взвешиваний. Для этого необходимо предварительно записать в память весов результаты двух взвешиваний (например, до кормления и после). Для записи результата взвешивания нажать кнопку М←. Запись сопровождается засвечиванием сегментов на левом знакоместе индикатора:

где ХХ.ХХХ – значение массы взвешиваемого ребёнка.

Индикация разности взвешивания - производится нажатием и удерживанием кнопки МR.

10.6 При работе следует учесть, что весы обеспечивают максимальную точность, когда в ненагруженном состоянии весов высвечен индикатор «→0←». Если индикатор не высвечивается, необходимо нажать кнопку (0(. Контроль за состоянием ненагруженных весов должен осуществляться как при первом включении, так и в процессе взвешивания.

Кнопка (0( используется только для коррекции ненагруженных весов и не должна использоваться для выборки массы тары.

При превышении допустимого предела взвешивания на индикаторе весов высвечивается символ «Н».

11 Зарядка аккумулятора

11.1 Если весы содержат аккумулятор, то при работе таких весов в автономном режиме предусмотрена функция заблаговременного предупреждения о разряде аккумулятора в виде мигающего индикатора «» (в весах с жидкокристаллическим индикатором) или «bAtt» (в весах со светодиодным индикатором). В таком режиме, если не произвести подзаряд аккумулятора, весы могут работать некоторое время, после чего отключатся, а индикатор «» или «bAtt» будет высвечиваться постоянно.

11.2 Зарядку аккумулятора производить согласно п.9.2.

12 Уход за весами

В ежедневное обслуживание весов входит протирка водным 0,5 % раствором моющего средства наружной поверхности съёмной платформы и последующей протиркой ее насухо. Использование органических растворителей не допускается.

Для того чтобы снять платформу, необходимо: придерживая корпус весов, приподнять один, затем другой передний угол платформы и далее продолжать поднимать платформу до полного её снятия.

Внимание! Запрещается переносить весы за платформу.

Весы подлежат Государственной поверке и пломбированию при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации. Межповерочный интервал - не более 1 года. Поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки, входящей в паспорт.

13 Указание мер безопасности

13.1 Не допускается разборка весов и проведение ремонтных работ при включенных весах. При проведении указанных работ необходимо выключить весы, вынуть штекер сетевого адаптера, отключить аккумулятор.

13.2 Не допускается устанавливать весы на токопроводящие поверхности (например, металлические столы), которые не заземлены.

14 Упаковка

14.1 Устройство весовое, съёмная платформа и сетевой адаптер должны быть помещены в мешки из полиэтиленовой плёнки и упакованы в транспортную тару.

14.2 Эксплуатационная документация, отправляемая с весами, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой плёнки и упакована в транспортную тару вместе с весами так, чтобы была обеспечена её сохранность.

15 Транспортирование и хранение

15.1 Условия транспортирования весов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

15.2 Весы должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов действующими на каждом виде транспорта.

15.3 Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

15.4 После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-и часов.

15.5 Транспортирование и хранение весов производится в горизонтальном положении при штабелевании не более 15-и штук по вертикали.

16 Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 16.1

| № п/п | Признак неисправности | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы не включаются: - в автономном режиме; - при подключенном сетевом адаптере | Разряжен или отключен аккумулятор Неисправен сетевой адаптер | Подключить аккумулятор. Подключить сетевой адаптер. Произвести заряд аккумулятора Обратиться в центр технического обслуживания |
| 2 | Сообщение: «Err 2» | Не вывернут транспортировочный винт-упор | Вывернуть транспортировочный винт-упор. Если сообщение об ошибке будет вновь высвечиваться, обратиться в центр технического обслуживания |
| 3 | Сообщение: «Err 11» | При включении весов платформа была нагружена Весы подвергались ударам | Выключить весы, убедиться, что платформа ненагружена, и не касается посторонних предметов. Включить весы снова Обратиться в центр технического обслуживания |
| При появлении других признаков неисправности обращаться в центры технического обслуживания |

17 Калибровка весов

17.1 Весы откалиброваны на географической широте Санкт-Петербурга (60° северной широты). При использовании весов в местах, значительно отличающихся по широте, появляются дополнительные погрешности. В этом случае следует провести калибровку весов заново. После калибровки весы предъявляются Государственному поверителю и пломбируются.

Примечания

1 Калибровка (здесь и далее по тексту) – определение градуировочной характеристики весов (градуировка).

2 Калибровку проводить эталонными гирями класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001. Допускается применение других эталонных гирь, обеспечивающих точность измерений.

Внимание! Калибровка весов должна проводиться только центрами технического обслуживания.

17.2 Калибровка весов проводится следующим образом:

- полностью собранные весы (со съёмной платформой) выдержать в помещении, где проводится калибровка, при температуре (20±3) °С не менее 1 часа;

- снять платформу, при этом весы должны быть выключены и сетевой адаптер отключен от сети.

- включить весы в режим калибровки. Для этого необходимо вывернуть винт в корпусе устройства управления, обозначенный знаком «   », вынуть пломбировочную чашку и через образовавшееся отверстие установить переключатель режима работы в положение "Калибровка" (рисунок 8.1).

- установить весы по уровню в горизонтальном положении с помощью регулировочных ножек;

- установить платформу на весы;

- включить весы (начнёт идти тест индикатора);

- по окончании теста весы войдут в режим калибровки. В течение 3÷5 секунд на индикатор выводится сообщение:

Затем:

Примечание – Символ Х обозначает любую цифру.

- выдержать весы, включенные в режим калибровки, не менее 10 минут;

- перед началом калибровки весы несколько раз нагрузить весом, близким к НПВ;

- убедиться, что платформа весов не касается посторонних предметов;

- при ненагруженной платформе весов нажать кнопку Т. Индикация:

Примечание – Кнопку Т нажимать при установившемся режиме. Индикацией установившегося режима является высвечивание символа «kg».

- нажать кнопку →0←. В течение 3÷5 секунд на индикатор выводится сообщение:

Затем:

- установить в центр платформы весов эталонные гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001 общей массой 15 кг. Нажать кнопку Т при установившемся режиме. Индикация:

- снять гири с весов;

- выключить весы;

- установить переключатель в положение "Работа" (см. рисунок 8.1);

- собрать весы;

- провести поверку весов и их опломбирование.

18 Методика поверки

18.1 Весы подлежат государственной поверке, при выпуске из производства. Поверка весов проводится по ГОСТ 8.453.

18.2 Основное поверочное оборудование – гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001.

18.3 Межповерочный интервал не более 1 года.

### 19 Свидетельство о приёмке

Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША».

Модификации: В1-15.3К и В1-15.3С. Код поставки: 01; 11.

Заводской номер _______________________

Соответствуют ТУ 4274-018-27450820-2004 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска

М.П.							Представитель ОТК

### 20 Заключение о поверке

Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША».

Модификации: В1-15.3К и В1-15.3С

Заводской номер _______________________

На основании первичной поверки признаны годными и допущены к применению.

| № | Дата поверки | Подпись и клеймо госповерителя |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

### 21 Гарантии изготовителя

21.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий ТУ 4274-018-27450820-2004 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

21.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

21.3 Предприятие-изготовитель через специализированные предприятия обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать весы, если потребителем будет обнаружено несоответствие их технических характеристик требованиям ТУ. Потребитель обязан обратиться в ближайшее специализированное предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание (см. «Центры технического обслуживания») для отметки в корешке гарантийного талона (см. Приложение А).

21.4 Гарантия не распространяется на источники питания (сетевой адаптер и аккумулятор).

21.5 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

- отсутствии или нарушении пломбы поверителя;

- отсутствии гарантийного талона предприятия-изготовителя или фирмы-продавца;

- самостоятельной перекалибровке весов;

- нарушении правил хранения и эксплуатации весов;

- нарушении правил ухода за весами;

- выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.

Внимание! Последующее гарантийное обслуживание производится только предприятием, заполнившим корешок гарантийного талона.

Приложение А

(обязательное)

Корешок гарантийного талона

Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных

В1-15-«САША». Модификации: В1-15.3К и В1-15.3С

Заводской номер _______________ Дата выпуска____________

Дата отгрузки весов_____________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя______________

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Санкт-Петербург,

Пироговская наб., 15А, Тел: (812) 346-57-04, факс: 346-57-03, 327-55-47

Отметки предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание:

Название и адрес предприятия ________________________________

___________________________________________________________

Телефон _______________

Дата постановки на гарантийное обслуживание__________________

Фамилия и подпись лица, ответственного за постановку

на гарантийное обслуживание ________________________________

-------------------------(-------------------(-------------------(--------------------(---------------------(------------------

Гарантийный талон

Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных

В1-15-«САША». Модификации: В1-15.3К и В1-15.3С

Заводской номер _______________ Дата выпуска ____________

Дата отгрузки весов __________________

Дата постановки на гарантийное обслуживание _______________

Дата отправки гарантийного талона _________________________

Название и адрес предприятия, осуществляющего гарантийный

ремонт __________________________________________________

_________________________________________________________

Фамилия и подпись лица, ответственного за постановку на гарантийное

обслуживание ____________________________________________

Место печати

Содержание

| 1 Введение………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 2 Назначение……………………………………………………………. | 3 |
| 3 Технические данные.………………………………….……………. | 3 |
| 4 Показатели надёжности…………………………………………….. | 4 |
| 5 Сведение о содержании драгоценных и цветных металлов.… | 4 |
| 6 Комплектность.…………….…………………………..…………….. | 4 |
| 7 Принцип работы и конструкции весов….…………..…………….. | 4 |
| 8 Состав весов…………………………………………………………. | 5 |
| 9 Подготовка весов к работе.…………………………………..……. | 6 |
| 10 Работа с весами.…………………………………………………… | 7 |
| 11 Зарядка аккумулятора…………………………………………….. | 7 |
| 12 Уход за весами……………………………………………………… | 8 |
| 13 Указание мер безопасности……………………………………… | 8 |
| 14 Упаковка……………………………………………………………… | 8 |
| 15 Транспортирование и хранение…………………………………. | 8 |
| 16 Возможные неисправности и способы их устранения..….….. | 8 |
| 17 Калибровка весов………………………………………………….. | 9 |
| 18 Методика поверки………………………………………………….. | 10 |
| 19 Свидетельство о приёмке………………………………………… | 11 |
| 20 Заключение о поверке…………………………………………….. | 11 |
| 21 Гарантии изготовителя…………………………………………….. | 11 |
| Приложение А Корешок гарантийного талона………….…………. | 12 |

# Text boxes

7

# ЗАО    "МАССА-К"

# ME01

III

Съёмная

платформа

8

1

Сетевой адаптер

Регулировочные

ножки

Штекер

сетевого адаптера

Разъём для подключения

сетевого адаптера

Выключатель

Штыри

Транспортировочный винт-упор

Ампула

уровня

Переключатель

"Калибровка"       "Работа"

Устройство

управления

Коммутационное

устройство

Аккумуляторный

блок

6

3

9

2

Max 3/6/15 kg

Min     0,02 kg

e =      1/2/5 g

T =     - 5,0 kg

5

4

Для весов с жидкокристаллическим индикатором.

(0(

0.000 kg

Для весов со светодиодным индикатором. (Далее приводятся примеры для весов с жидкокристаллическим индикатором)

0.000

ХХ.ХХХ kg

СAL      0

0.ХХХ kg

(Допустимый разброс

показаний ( 0,001 kg)

0.000 kg

СAL   15

0.000 kg

15.000 kg

Остается у потребителя

Отправляется в ЗАО "Масса-к"

Адрес предприятия-изготовителя - ЗАО ”МАССА-К”

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А

Торговый отдел: тел./факс (812)346-57-03 (04)

Отдел гарантийного ремонта: тел.(812)542-85-44

Отдел маркетинга: тел./факс (812)327-55-47, тел. (812)346-57-02

E-mail: info@massa.ru           www.massa.ru